VALIDASI METODA ANALISA KADAR LOGAM Pb PADA RAMBUT  KARYAWAN SPBU

Dyna Putri Mayaserli1, M. Si, Renowati, M, Biomed2

a STIKes Perintis Padang, Address, Padang-25173, Indonesia

b STIKes Perintis Padang, Address, Padang-25173, Indonesia

1 dyna2205@yahoo.com*; 2 renowati@yahoo.com

* corresponding author

| ARTICLE INFO |  | ABSTRACT (10pt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Article history Received Revised Accepted |  | Development in the health sector is the achievement of optimal public health degrees. People who are often exposed to air pollution, one of them is a gas station officer, for example lead metal (Pb). One of the objectives of this study was to determine differences in the cost (Pb) in the hair of gas station workers on Jl. Ir. Juanda is based on the length of the working period by using an experimental type of research to analyze Pb metal on gas station employees. The population and sample of the study were 3 gas station employees' hair containing 3 people. The sampling technique is based on the length of work. The results of this study found that the longer the employee's working period the higher the Pb level in the employee's hair and the percentage recovery value for the method of wet destruction using HNO3 and HCLO4 had an average recovery of 96.23% where the precision test was 4.01%. It is recommended that the next validation test use another method, namely dry destruction and review of parameters about age, place of birth date and lifestyle. |  |
| Keywords Validation Plumbum Method analysis |  |  |  |

# Pendahuluan

Perkembangan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Lingkungan merupakan bagian terbesar yang didalamnya terdapat manusia dan sumber daya alam yang tak terpisahkan, apabila lingkungan tersebut mengalami kerusakan ataupun pencemaran maka akan menjadi suatu tekanan yang paling berat. Pembangunan yang pesat disegala bidang selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sulit untuk dihindari adalah terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara yang banyak menimbulkan berbagai penyakit yang lambat laun dapat menimbulkan kematian, seperti penyakit diare, demam berdarah, kuning, pernapasan, penyakit kanker dan yang lainnya (Marganof, 2003).

Pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah ada bermacam-macam  bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara dan bahkan pemutusan mata rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran suatu ekosistemnya. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (toksisitas) yang tinggi. Limbah yang sangat beracun pada umumnya merupakan limbah kimia. Senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dari logam berat, sebagai contoh adalah logam merkuri (Hg), cadmium (Cd), timbal (Pb) dan chrom (Cr), serta bahan kimia lainnya yang sulit didegradasi dialam dan sangat persisten misalnya pestisida, dioksin, dan lain-lain (Palar, 2004).

Rambut  manusia dapat merekamunsur yang masuk kedalam tubuh manusia melalui tiga pintu yaitu melalui makanan/pencernaan, pernapasan dan kulit. Keberadaan dan konsentrasi unsur dalam rambut dapat merefleksikan keadaan/status kesehatan dimana seseorang tinggal dan bekerja. Dengan menganalisis unsur dalam rambut dapat diketahui apakah konsentrasi unsur tersebut kurang, cukup atau bahkan terlalu tinggi. Kelebihan melakukan analisis unsur dalam rambut jika dibandingkan dengan analisis unsur dalam darah atau urin adalah analisis unsur dalam rambut lebih mudah pelaksanaannya serta penanganan sampel lebih sederhana (Hidayat, 2008).

Orang yang sering terpapar oleh polusi udara salah satu di antaranya adalah petugas pom bensin. Diperkirakan emisi gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor dapat menimbulkan kontaminasi terhadap tubuh para petugas pom bensin yang mengisi bahan bakar kendaraan. Pom bensin merupakan tempat untuk pengisian bahan bakar kendaraan. Dalam penggunaannya sehari-hari sering kali orang kurang waspada dan berhati-hati sehingga kemungkinan dapat timbul efek terhadap kesehatan. Apalagi jika bensin disalah gunakan, misalnya dengan sengaja menghirup uapnya untuk menimbulkan sensasi merasa senang atau ‘fly’. Bensin dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai rute paparan, yang paling umum adalah melalui hidung atau terhirup. Petugas di pom bensin akan terpapar uap bensin lebih banyak dari pada orang yang sesekali mengisi bensin. Beberapa bahan kimia dalam bensin dapat menembus kulit dengan lebih mudah dari pada baha kimian lainnya (Sudharto, P. Hadi, 2007).

Penentuan tingkat pencemaran logam dapat ditentukan dengan darah maupun cuplikan rambut, karena dalam tubuh manusia logam dalam bentuk anorganik terdistribusi dalam jaringan lunak terutama ginjal dan hati. Kemudian akan mengalami redistribusi oleh darah ke dalam tulang, gigi dan rambut. Disamping itu cuplikan rambut mempunyai beberapa keunggulan karena lebih mencerminkan tingkat kontaminasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengingat alasan tersebut rambut lebih banyak digunakan sebagai indikator akumulasi logam berat, selanjutnya rambut secara unik dapat digunakan untuk membedakan kontaminasi internal dan kontaminasi eksternal. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah metode Spektrometri Serapan Atom dengan beberapa kelebihan antara lain cuplikan yang dibutuhkan relatif sedikit, mudah dan sederhana cara pengoperasiannya (Hamid, 1991).

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui kadar logam berat Timbal (Pb) pada rambut patugas yang ada di SPBU di daerah Purus Padang, Tujuan dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui perbedaan kadar Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di Jl. Ir. Juanda berdasarkan lama masa kerja

- Mengetahui hubungan antara lama masa kerja terhadap kadar Pb (timbal) dalam rambut pekerja SPBU di Jl. Ir. Juanda.

- Untuk mengetahui validitas metode analisis logam Pb dalam sampel rambut dengan menggunakan SSA jika menggunakan metode destruksi basah HNO3, HCLO4.

# METODE PENELITIAN

Alat yang digunakan Spektrofotometer Serapan Atom, hot plate dan peralatan gelas. Bahan yang digunakan adalah rambut, standar Pb, HNO3, HClO4, aquades.

Pembuatan larutan standar

Pembuatan larutan standar menurut(Anonim. 1996) yaitu :

- Pembuatan Larutan Induk Pb 1000 ppm

Menimbang dengan teliti 1,5985 gram Pb(NO3)2 kemudian diencerkan dengan HNO3 1 M dalam labu ukur 1 L hingga tanda batas.

- Pembuatan Larutan Standar Baku Pb 100 ppm

Memipet 10 mL larutan induk Pb 1000 ppm ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian diencerkan dengan HNO3 1 M hingga tanda batas.

- Pembuatan Larutan Standar Baku Pb 10 ppm

Memipet 10 mL larutan induk Pb 100 ppm ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian diencerkankan dengan HNO3 1 M hingga tanda batas.

- Pembuatan deret standar 0,0 ; 0,2 ;0.4 ;0.6; 0,8 ; 1.0 ppm

Memipet 0, 2, 4, 6, 8, 10 mL larutan induk 10 ppm ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian diencerkan dengan HNO3 1 M hingga tanda batas.

Destruksi Basah

Metode destruksi basah dengan menggunakan asam HNO3 dan HClO4(Anonim. 1996) : potong segmen rambut sekitar 5 sampai 10 mm panjang dan berat 2 mg. Menimbang sampel rambutdan dicuci dengan air deionisasi pada shaker mekanis kemudian direbus selama 15 menit dan didestruksi dengan campuran 1:5 HClO4: HNO3 hingga membentuk cairan hampir jernih. Mengencerkan sampel dalam labu ukur 50 mL dengan air deionisasi hingga tanda batas

Tabel 1. Kriteria sampel yang diambil

| No | Lama Masa Kerja | Jumlah Sampel (Laki-Laki) | Jumlah Karyawan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 Th | 1 | 3 |
| 2 | 5-8 Th | 1 | 3 |
| 3 | 9-12 Th | 1 | 2 |

Penentuan Konsentrasi Logam Pb pada Rambut Karyawan SPBU dengan SSA

Analisa ini menggunakan SSA dengan lampu katoda Pb dan panjang gelombang 283,3 nm. Selanjutnya set Zero alat dengan menggunakan larutan blanko, ukur absorban larutan standar Pb dari konsentrasi rendah kekonsen trasitinggi. Sampel yang sudah didestruksi hingga didapatkan kadar logam Pb pada sampel (Anonim. 1996).

Uji akurasi (ketepatan)

Uji ini dilakukan dengan cara menambahkan larutan baku pembanding (Pb 0.6 ppm) kedalam sampel yang akan diperiksa sebelum didestruksi, kemudian dilakukan uji blanko (tanpa penambahan larutan baku standar). Masing-masing sampel kemudian didestruksi dengan metode destruksi basah menggunakan HNO3 dan HCLO4 dan diukur menggunakan SSA pada panjang gelombang 480 nm.

Uji presisi

Metode uji presisi dilakukan secara repatibilitas atau keterulangan dilakukan dalam kondisi yang sama dalam interval waktu yang singkat, yaitu dengan mengukur larutan sampel metode destruksi basah menggunakan HNO3 dan HCLO4 dengan 3 kali ulang pada hari yang sama, kemudian data hasil absorbsi dihitung simpang bakunya (Ervina, 2003).

Uji Linearitas

Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dengan beberapa macam konsentrasi standar Pb yang dimulai dari larutan tanpa Pb. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur standar Pb 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1 ppm. Setelah itu didapatkan harga “r” (Ervina, 2003).

Uji Limit Deteksi (LoD) Dan Uji Limit Kuintitasi (LoQ)

Menurut (Ervina, 2003) uji LoD dan LoQ dapat diukur dengan konsentrasi standar yang paling rendah yang dapat terdeteksi absorbansinya dngan rumus :

LoD dapat dihitung dengan rumus :

LoD = 3 x SD

LoQ dapat dihitung dengan rumus :

LoQ = 10 x SD

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Pb dalam Rambut  dengan menggunakan metoda destruksi basah

Pada penelitian ini digunakan sampel rambut karyawan SPBU dengan berat sampel sebanyak 2 gr. Sampel tersebut didestruksi basah dengan menggunakan HCLO4 dan HNO3 diukur dengan SSA pada panjang gelobang 283.3 nm. Fungsi dari destruksi adalah untuk memutuskan ikatan antara senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Logam yang dianalisis adalah Pb, kadar Pb dalam rambut merupakan salah satu indikator terkumulasinya logam Pb dalam tubuh. Salah satu syarat analisis logam dengan menggunakan SSA adalah sampel harus berupa larutan. Pelarut yang dapat digunakan untuk destruksi basah antara lain asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat, dan asam klorida. Untuk itu dilakukan anlisis Pb  dalam rambut dengan menggunakan metode destruksi basah dengan campuran asam yang berbeda (Apriyanto, A., 1989).

Tabel 2. Kadar Logam Pb Pada Rambut

| No | Lama Masa Kerja | Kadar Rata-Rata Pb mg/g |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 Th | 0.3561 |
| 2 | 5-8 Th | 0.5918 |
| 3 | 9-12 Th | 0.8175 |

Berdasarkan tabel 2 didapatkan kadar Pb dalam rambut karyawan SPBU. Semakin lama masa kerjanya semakin tinggi kadar Pb dalam rambut karyawan tersebut, karena lebih lama terpapar Pb. Dari data diatas didapatkan hasil paling tinggi adalah 0.8175 mg/g dengan lama masa kerja 9-12 tahun.

Gambar 1.kurva Kadar Logam Pb Pada Rambut

Keterangan:

- 1	:	1-4 tahun

- 2	:	5-8 tahun

- 3	:	9-12 tahun

Pada grafik diatas bisa dilihat berdasarkan lama masa kerja karyawan SPBU bahwa semakin lama masa kerja karyawan SPBU semakin tinggi pula kadar logam Pb. Timbal (Pb) dapat masuk melalui pernapasan, makanan, dan minuman. Accidental poisoning seperti termakanya senyawa timbal dalam konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan gastrointestinal akut, rasa logam pada mulut, muntah, sakit perut, dan diare. Logam Pb dapat mempengaruhi sistem saraf, intelegensia, dan pertumbuhan. Efek logam Pb pada kesehatan manusia akan menimbulkan kerusakan otak, kejang bahkan kematian.

Uji Akurasi (Ketepatan)

Akurasi adalah ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil analisa dengan kadar yang sebenarnya. Terkadang masalah dalam menentukan akurasi adalah ketidak tahuan terhadap nilai yang sebenarnya. Akurasi juga dapat diketahui dengan melakukan uji perolehan kembali (recovery) hasil uji ini akurasi dapat dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang di tambahkan pada sampel. Akurasi dapat dilihat dari nilai recovery spike yaitu dengan cara menambahkan sejumlah analit (standar) yang diketahui konsentrsinya kedalam contoh. Rata-rata dari nilai sebenarnya harus mendekati 100 %, karena nilai kisaran persentase recovery disaratkan, yaitu 100 % ± 15 persentase recovery yang memenuhi persyaratan maka metode ini akurat (Ervina,2013)

Tabel 3.hasil uji recovery Logam Pb Pada Rambut

| Sampel (µg/ml) | Volume Sampel (ml) | Spike Pb (µg) | Kadar Pb Teoritis (µg) | Kadar Pb Analisis (µg) | Recovery (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | - | - | 6.43 | - |
| A+2ml Pb 0.6 | 10 | 1.2 | 7.63 | 6.82 | 89.38 |
| A+2ml Pb 0.6 | 10 | 1.2 | 7.63 | 6.68 | 87.5 |
| A+2ml Pb 0.6 | 10 | 1.2 | 7.63 | 8.53 | 111.8 |
| Rata-rata destruksi | 96.23 |

Berdasarkan table 3 diperoleh nilai persentase recovery untuk metoda dekstruksi basah dengan menggunakan HNO3 dan HClO4 mempunyai rata-rata recovery 96,23 % dengan demikian metoda destruksi ini sudah baik karena rata-rata recovery diperoleh 96,23 % yang berada pada nilai kisaran persentase recovery yang disaratkan, yaitu pada rentang 100 % ± 15 dengan nilai yang lebih mendekati 100 %. Rentang tersebut dianggap baik karena menunjukan bahwa metoda tersebut mempunyai ketepatan yang baik dalam menunjukan tingkat kesesuaian nilai rata-rata dari suatu pengukuran yang sebanding dengan nilai sebenarnya dapat dikatakan pada proses destruksi tidak ada Pb yang hilang dan dapat dianggap akurat (Ervina, 2013).

Uji Presisi

Uji presisi dilakukan dengan metode repitabilitas, yaitu pengulangan dilakukan dalam kondisi yang sama dalam interval waktu yang singkat. Kondisi sama ini dapat diartikan dengan penggunaan laboratorium yang sama, metode analisis yang sama, dan pereaksi serta peralatan yang sama. Metode repitabilitas dianggap lebih efisien karena waktu yang digunakan lebih singkat serta dengan proses lebih mudah. Presisi yang menggambarkan kesalahan acak dari suatu pengukuran dinyatakan dalam bentuk persentase Relative Standard Deviation (% RSD) (Sumardi, 2002).

Tabel 4.hasil uji presisiLogam Pb Pada Rambut

| Destruksi | Konsentrasi µg/kg | % RSD |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | 4.01 |
|  | 0.6929 | 0.6903 | 0.6222 |  |

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai persentase metode destruksi sebesar  4.01 %. nilai yang diperoleh masih berada pada rintangan yang disyaratkan. Konsentrasi Pb hasil analisis adalah < 5 % sehingga penelitian ini termasuk kedalam kategori trace analysis (Sumardi, 2002).

Uji Limit of Detection (LoD), Limit of Quantitation (LoQ) dan uji Liniearitas

Uji Limit of Letection (LoD) adalah jumlah terkecil analit dalam sampel dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blangko.Batas deteksi merupakan parameter uji batas dan batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis renik diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama.Limit of kauntitasi (LoQ) adalah kosentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi operasional metode yang digunakan. LoQ merupakan suatu kompromi antara kosentrasi dengan presisi dan akurasi yang dipersyaratkan.Jika kosentrasi LoQ menurun maka presisi juga menurun.Jika presisi tinggi dipersyaratkan, maka kosentrasi LoQ lebih tinggi harus dilaporkan.LoQ adalah konsentrasi atau jumlah terendah dari analit yang masih dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan presisi.Limit of Kuantitasi disebut limit pelaporan (Dachriyanus, 2004).

Tabel 5. Uji Limit of Detection (LoD), Limit of Quantitation (LoQ)

| No | Konsentrasi (ppm) | Absorban | Yi | Y-Yi | (Y-Yi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.200 | 0.0082 | -0.01376 | 0.02196 | 0.000482242 |
| 2 | 0.400 | 0.0163 | -0.00072 | 0.01702 | 0.00028968 |
| 3 | 0.600 | 0.0235 | 0.01232 | 0,01118 | 0.000124992 |
| 4 | 0.800 | 0.031 | 0.02536 | 0.00564 | 3.18096E-05 |
| 5 | 1.000 | 0.0382 | 0.03840 | -0.0002 | 4E-08 |
| Jumlah | 0.000928764 |
| SDX/Y | 0.0268 |
| LOD | 0.0804 |
| LOQ | 0.2680 |

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan nilai Limit of Deteksi (LoD) yang merupakan penjumlahan antara nilai rata-rata konsentrasi terkecil ditambah dengan hasil perkalian tiga kali standar deviasi x/y, sehingga didapatkan limit deteksi sebesar 0.0804 mg/L. Sedangkan hasil perhitungan nilai limit kuantitasai (LoQ) jika konsentrasi LoQ menurun maka presisi juga menurun dengan hasil perkalian sepuluh kali  standar deviasi x/y, sehingga didapatkan limit kuantitasi sebesar 0.2680 mg/L (Dachriyanus, 2004)

Keterangan:

Gambar 4.4 Kurva kalibrasi larutan standar timbal (Pb)

Berdasarkan grafik diatas hasil tersebut dapat dilihat pada gambar kurva kalibrasi larutan standar timbal (Pb) yang menunjukkan titik konsentrasi.Dalam kurva kalibrasi menunjukkan hasil yang linear, namum pengukuran harus mencapai limit kuantitasi agar pengukuran lebih akurat.Dengan demikian sesuai dengan gambar kurva kalibrsi larutan standar timbal, hasil pengukuran metode destruksi dikatakan lebih baik dengan konsentrasi yang melebih LoQ sehingga memberikan hasil dengan akurasi yang tinggi.

# KESIMPULAN

- Kadar Pb pada karyawan SPBU dimana paling  tinggi terdapat pada 9-12 tahun yaitu 0.1657 ppm  dan yang paling rendah terdapat pada 1-4 tahun yaitu 0.0713

- Semakin lama masa kerja karyawan di SPBU maka maka kadar Pb pada rambut srmakin meningkat.

- Hasil uji recovery metode ini dengan menggunakan pengoksidasi  HNO3 dan HClO4 adalah 96,23 % dan presisi 4.01 %. Hasil ini dapat digolongkan dalam kategori teliti bahwa metoda destruksi ini dapat dipercaya atau lebih valid untuk analisis Pb dalam Rambut dengan SSA.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Anderson, R. 1987. Sample Pretreatment & Separation. New York. Jonh Willey & Sons

[2] Dachriyanus. 2004.  Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi Edisi I. Penerbit Andalas University Press.  Padang

[3] Darmono. 1995.Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup.Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta

[4] Darmono. 1995.Lingkungan Hidup Dan Pencemaran. UI-Press. Jakarta.

Fardiaz. S. 1992, Polusi Air dan udara, Kanisius, Yogyakarta.

[5] Hamid, R. Z. 1991.Dampak Polutan Plumbun (Timbal) terhadap Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, jakarta.

[6] Harmita. 2004. Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungannya. Departemen Farmasi FMIPA-UI :Jakarta.

[7] Harvey, David. 2000.Modern Analitycal Chemistry. The McGraw-Hill Companies. USA.

[8] Librawati,T.P.2005.Analisis Cemaran Pb pada Bawang Daun (Allium fitstulosum L) di daerah Dieng Wonosobo. Universitas Jendral Sudirman: Fakultas Biologi.

[9] Marganof. 2003. potensi limbah udang sebagai penyerap logam berat (timbal, cadmium dan tembaga.jakarta.

[10] Palar, H.1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta : Rineka Cipta.

[11] Palar, H. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka cipta. Jakarta.

[12] Pettrucci,R. H. 1982.General Chemistry (3 rd ed).New York: Mc. Millan Publishing Co.

[13] Saeni, M. S. 1997.Penentuan Tingkat Pencemaran Logam Berat dengan Analisis Rambut. Orasi Ilmiah. Bogor

[14] Supriyanto, C, Samin& zainul, k. 2007. Analisis cemaran logam berat Pb, Cu, dan Cd pada ikan air tawar dengan metode spektrometri nyala serapan atom (SSA). Yogyakarta

[15] Sukirno & Murniasih, S. 2009. Analisis Unsur Fe, Ca, Ti, Ba, Ce, Zr dan La dalam Sedimen Laut di Semenanjung Muria dengan Metode XRF.  Prosiding Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan. Jakarta: LIPI

Sumardi. 2002. Validasi Metode Pengujian. Jakarta: Pusat Standardisasi dan  Akreditasi Sekretariat Jendral Depertemen Pertanian

[16] Suwirma, S. S., S.; Thamsil, L. (1988). Distribusi Logam Berat Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, dan Zn dalam Tubuh Ikan. Majalah Batan